## Slide 1
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
1 Overview
AeroCardio是基于优体科技穿戴式无线织物心电仪的ECG软件监测分析平台，由App，后台，与web应用构成
平台通过统一的协议设计，在手机App和智能网关的嵌入式App上实现全天候，随时随地的ECG数据实时收集，处理，上传，与后台分析
平台在App上实现了轻量级的实时心电信号处理与基础心电特征识别算法，分担了前端（下位机）信号处理的硬件开销
在Socket服务器架构下，后台系统实现高并发数据流传输
通过混合计算框架，实现人工标注与机器识别对心电信号多重处理，心电分析效率与准确性远高于传统的模板库识别模式
进一步，平台通过高效压缩算法对心电数据进行无损压缩，通过良好的数据库结构设计，实现高压缩比，快速调用的心电数据存储服务
平台通过H5技术实现了心电分析的前端操作界面，在websocket，canvas等技术下实现B/S架构的web前端应用
平台进一步提供面向HL7与DICOM的标准数据接口，支持基于API的数据格式化输出，THE病人电子病历对接等服务

## Slide 2
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
1 Overview：术语
协议：面向心电数据的数据格式，工作逻辑，通信逻辑，和控制逻辑的自定义规范，由两部分组成：Ａ报文格式，Ｂ逻辑流程
上位机与下位机：在本项目中，下位机指织物心电仪，上位机指App
信号处理：对来自硬件采集的原始心电信号进行解码，拼接，滤波，矫正，编码的处理
心电特征识别：基于已处理的心电信号提取的生理指标，如心率，心率不齐
Socket服务器：通过socket进行通信的服务器
混合计算框架：将数据分析算法部分部署在App上，同时对同一段数据采用人工标注识别和机器分析两种方法
无损压缩：一种保留所有数据信息的压缩技术，数据压缩与解压不会造成信息损失
H5技术：Html5技术，如websocket，canvas等，也泛指常用的一些页面交互技术如Ajax在H5中的应用
HL7，DICOM：是针对医疗信息系统HIS的集中标准的数据规范，当系统与其他HIS对接时，通常需要采用标准的数据结构
电子病历THE：是面向医疗业务的个人电子病历数据规范，定义了如何将病理生理数据和个人信息进行关联绑定

## Slide 3
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
1 Overview：产品背景
心电监护设备主要应用在医疗机构，对于社区和个人消费者应用的场景极少，最大的一个原因是设备的使用专业性太高，操作成本很高
心电监测与分析服务市场主要集中在医疗诊断领域，个人消费一般很少涉及，主要因为心电的数据分析具有很强的专业性
现有的一些个人健康消费服务主要集中在心率监测，对更加丰富的心血管活动监测和管理是缺失的
我们的产品应当立足于医疗本质，即可以满足临床诊断所需要的各种心电特征分析和数据展示，同时应当定位于面向个人日常医疗应用扩展，即产品和服务应当允许消费者以很低的学习成本完成临床操作，将医疗诊断行为融入日常应用场景，是这个产品应当具备的核心特征
同时，产品应当提供面向医疗诊断行业的标准交互界面，应当满足标准的动态心电图分析软件界面与交互标准
5中所述交互界面应当基于web，可以保证最大程度地跨平台应用
PM TODO：进行UX与功能规范的行业标准调研与竞品调研，确认web应用页面的元素构成和交互用例（use case）

## Slide 4
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
2 System Architecture: aerocardio_system.dia

## Slide 5
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
2 System Architecture: aerocardio_system.dia
系统包含6个核心组件：
  APP本地数据接入与处理服务
  APP 交互UI
  两个并行的后台服务器：TCP socket服务与web 服务
  DB存储服务
  基于REST与websocket的WEB应用
  标准数据转换接口
其他组件：
  APP NET：APP应用层网络，用于例如区域部署内的数据在不同的硬件接入设备（手机，网关等）进行转发

## Slide 6
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
2 System Architecture: aerocardio_system.dia
各组件之间通过接口进行交互，最大程度降低组件的耦合性
接口交互逻辑遵循一致的逻辑协议规范，在实现接口之前应当进行固化
系统内部采用自有的数据结构与工作逻辑流程，如第三方需要进行业务接入，通过专有或标准的中间件接口实现
APP内部采用数据，服务，与UI分离的结构设计，面向用户的应用交互通过UI实现，UI通过本地访问接口（TCP socket接口 +内部协议）向数据服务发起数据请求与控制请求。此架构为微服务器架构，数据服务与UI应用并行独立
Server采用两种接口，面向数据流传输采用Tcp socket接口，即 Tcp socket服务，面向web应用采用http接口即常规的web服务器，两种接口之间通过一个本地的socket客户端进行数据交互
DB访问提供两种接口：面向后台的内部API接口，面向web访问的REST接口
DB部分以自有的数据规范进行数据存储（非标准化数据格式，用于系统内部效率优化）

## Slide 7
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
2 System Architecture: aerocardio_app_service.dia

## Slide 8
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
2 System Architecture: aerocardio_app_service.dia
APP将数据处理主流程与UI交互分离，所有的数据处理放在一个主service中
Service与UI采用微服务器架构，UI通过一个本地客户端与报文解析器访问service的数据
Service包含一个内存缓存访问器（MemInspector），用于向UI返回的不同数据请求
Service中所有的数据缓存实现zero-copy（透传）传输，以供Server与本地UI实时访问
APP对通信控制和设备配置的操作也置于Service之中，通过统一的访问接口（可以通过常规的aidl或intent）由UI控制
Application全局应当提供一个Config配置实体，保存在Application SharedPreference
本地特征库的更新与同布应当自动进行，触发同步的条件包括：时间戳比较，定时，本地特征库更新后通知服务端，请与算法工程师协商特征库的更新策略
同时提供一个本地数据文件存储实现（通过配置开启与关闭）
Service中的数据处理线程应当统一归并到一个实体中进行统一管理

## Slide 9
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
2 System Architecture: aerocardio_app_ui.dia

## Slide 10
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
2 System Architecture: aerocardio_app_ui.dia
APP UI核心页面共计3个：Main页面显示ECG实时波形和心电特征参数，Setting页面配置接入心电仪和与服务器的配置信息交换，AUTH页面登陆用户信息并激活心电仪
Main页面同时拥有一个工程版本Tune页面，该页面可通过控件对心电实时波形进行缩放，平移，操作，和数值标识
EcgView为ECG核心显示控件，基于SurfaceView，需要支持暂停，缩放平移手势操作
UI架构与aerocardio_app_service.dia保持一致,通过本地客户端进行service数据访问和控制
Splash页面为app启动欢迎页面
显示数据绑定器：获取service不同数据流（原始，处理后，分析数据等）与Main页面绑定
所有页面中控件交互如需要与service进行通信，交互事件统一通过OperationTranslator进行语义解释，转换成统一实体之后发送至service
UI遵从Material design设计原则

## Slide 11
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
2 System Architecture: aerocardio_simple_server.dia

## Slide 12
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
2 System Architecture: aerocardio_simple_server.dia
Simple server是一个运行在一台服务器上的单例，是AeroCardio的核心简化版本
主要包含3个服务框架：tcp server，web server 和db server
Simple server采用netty架构解决多用户连接，每一个用户处理的数据独立（即是线程安全的）
每个用户实例包含一个协议解释器（ProtocolTranslator）处理，用于解析有效ECG数据与其他数据，同时将分析结果转化为标准报文返回至客户端
每一个用户实例包含一个特征分析引擎，这个引擎可以是无状态的，也可以根据算法结构具有部分中间状态缓存，请和算法工程师确定其架构
每一个用户线程包含两个主要数据缓存，ECG源数据和经过分析引擎输出的状态数据，两个数据缓存应实现数据同步，即缓存中的数据在时间上可以一一对应
Db server提供两套接口：面向tcp server和web server的内部接口，面向web访问的rest接口

## Slide 13
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
2 System Architecture: aerocardio_simple_server.dia NETTY
Netty 版本选择 4.0.32.Final
Web server通过一个本地的netty client和netty服务器进行用户信息同步更新
Web server主要负责处理web的用户信息认证和设备状态查询（心电仪是否在线）
Web server通过一个netty client和tcp server建立一个长连接，当netty server中的用户信息和设备信息发生更新的时候，通过tcp报文直接向web server进行通知
web用户根据web server返回的信息可发起websocket请求，这个请求可以：1. 通过web server进行forwards（如果我们不想暴露tcp server），2. 直接和tcp server建立websocket
Tcp server需要实现一个netty websocket server，实现流程可参考：http://cpjsjxy.iteye.com/blog/1609830

## Slide 14
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
2 System Architecture: aerocardio_web.dia

## Slide 15
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
2 System Architecture: aerocardio_web.dia
Web应用包含三个核心组件，A. 基于websocket 的数据实时传输，B. ECG数据与特征标识的显示控件，C. 通过web控件交互调用REST API获取历史ECG数据进行回放
web应用应当包含一个基本用例Simple case：
  用户登录web应用，获得当前账户下设备状态（在线，掉线，关联了几个设备）
  用户选择ECG数据ID提交至服务器，服务器通过websocket传输该ECG的实时数据和特征标识信息
  用户在ECG显示控件中显示数据与特征标识，并可通过UI交互暂停/恢复实时数据显示
  用户可通过UI交互向服务器发送历史数据回放请求，服务器通过http协议回传历史数据（非实时数据），web在显示控件中进行显示
  用户在实时ECG和历史ECG数据显示时，可以在数据上进行人工特征标记和机器标记的修正
  5中所述标记和修正可上传至服务器

## Slide 16
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved
2 System Architecture: web应用主显示控件基础功能
段落标识
点位
标识
可隐藏的坐标网格
参考线
实时
显示 / 暂停
左右边缘
支持历史数据回播
支持手势，鼠标
暂停，缩放和平移
08:59:15
2015-08-11
坐标
显示
数据
锚点

## Slide 17
3 UI规划：待完成
APP界面规划
信息
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved

## Slide 18
4 10-08 至11-15 功能规划 1
2015-10月是本项目软件部分全面启动的一个阶段
软件：APP，系统，WEB版本号从2.0开始计算
开发周期每两周一个子版本迭代：2.X
2.0版总体需求：
  全面植入2.0协议（数据协议+逻辑规范）
  全面切换至蓝牙4.0通信框架
  ECG信号处理算法和基础特征识别算法全面植入APP
  全面升级之前的demo服务器框架，将tcp服务独立出来，和web服务器两个框架并行
  实现Simple server架构，以单服务器性能设计整体ECG传输与分析业务
  数据库访问全面API化
  Web应用实现websocket数据传输，完成ECG显示主控件
注意：2.0版本不实现APP NET与标准数据转换接口
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved

## Slide 19
4 10-08 至11-15 功能规划 2
开发优先级：
  APP，WEB，Server架构，UML
  接口，API设计
  核心单元组件功能实现
  协议固化（报文规范，逻辑流程）
  接口，API实现
  交互设计
  UI实现
各部分优先级：
  APP优先进行Service的开发和接口设计
  Server优先进行netty服务器，websocket，和数据库API开发
  Web优先进行显示控件开发与websocket实现
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved

## Slide 20
4 10-08 至11-15 功能规划 APP
按实现优先级：
实现MainService：后台运行的蓝牙传输，socket传输，协议解释器，数据缓存，本地数据存储，算法模块化植入，用户信息与数据绑定器
与服务器统一接口协议规范（socket数据通信协议，用户登录认证协议）
实现核心ECGView显示控件功能：实时显示，暂停（支持屏幕切换），放大平移，坐标显示，特征标识显示（参考web应用主显示页面）
设计ECGView显示控件UI与其他ECG特征展示控件UI（包括：心率，呼吸，异常提醒，网络状况）
实现ECG特征显示自定义控件功能：自定义View+动画效果
按以下顺序设计页面交互和UI： Splash， Auth，Main，Tune，Setting（蓝牙管理器，设备管理器）
按3中顺序实现页面逻辑
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved

## Slide 21
4 10-08 至11-15 功能规划 Algorithm
按实现优先级：
与APP，Server，Web统一数据格式（算法的输入输出格式，缓存数据格式，算法以外系统数据格式标准兼容
实现统一的方法和接口
实现算法代码打包（系统通过调用2中规范的方法接口进行代码实现）
实现数据处理算法：滤波，去基漂，信号质量判定
实现数据分析算法：小波，心率，呼吸，室颤，todo……
定义特征数据库调用的数据格式
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved

## Slide 22
4 10-08 至11-15 功能规划 Server
设计Simple Server系统框架，按以下优先级：
搭建netty TCP 服务器
实现单用户的心电分析引擎输入输出接口
实现web server的netty客户端
实现数据库内部访问接口（数据存储，调用）
实现数据库web访问接口（数据调用）
与算法，web前端协同设计心电数据，用户数据，和心电特征的数据结构，设计重点：ECG数据与ECG特征分析数据如何绑定，同步，以供web和app显示（显示ECG数据的同时标注EECG的特征）
建立数据库（数据，特征，用户信息）
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved

## Slide 23
4 10-08 至11-15 功能规划 Web
按实现优先级：
实现websocket数据传输
实现ECG主显示控件功能
设计ECG主显示控件交互与UI
实现ECG主显示控件交互
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved

## Slide 24
4 10-08 至11-15 功能规划-注意事项（请PM特别关注）
框架与协议优先设计
测试框架在代码开发之前优先规划（如果开发某项功能，测试应该怎样实现）
最小化系统开发，不要加入未来的功能组件，2.0版本以Simple server开发为核心，不考虑负载，容灾
优先进行数据结构设计和接口设计，代码实现放在最后，软件架构需要达到可执行阶段之后再进行代码开发实现
2.0版应当于11.15前内部上线，硬件产品计划于11.15出样机，内部测试应当于11.05前启动（基于工程机+模拟信号源，首先完成系统联调）, 11.16号基于样机启动产品测试（除系统联调外，着重测试信号质量）
AeroCardio 云之心PRD
Copyright by 杭州优体科技有限公司， all rights reserved