21号APP测试反馈

**功能测试反馈**：

1. App名称改为优护心衣(商标注册为优护心衣)。
2. 登录成功后，在关闭WIFI情况下进行的离线模式测试中：单次监测查看监测详情没有诊断数据显示。
3. APP中显示的心电图中，每导联信号显示纵向幅度压缩到原来的80%，横向不变。

**智能诊断心电参数给出策略完善（版本1，后面将结合信号质量进一步对异常参数进行限定）：**

硬件MARK优先级大于软件参数

目前，因为算法引擎中没有传入硬件指标，故算法仅给出软件参数，对于心电参数展示而言,建议采用如下逻辑：

1如果有影响心电信号的硬件mark（是指导联脱落，电量不足，拔下）给出。屏蔽掉此后软件给出的任何参数，仅更新实时心电图。此时APP上可醒目提示用户对应硬件消息。

2如果出现1中硬件mark之后恢复正常（建议在收到硬件mark考虑5s之内是否再收到类似硬件mark，如果没有收到，则认为恢复正常），在上述所提的5s后解除软件参数的屏蔽。去掉硬件消息，恢复参数的更新

3上述软件参数的屏蔽，在监测详情中的各项指标中仅仅影响到信号质量（可考虑降低信号质量一个档次），对于其他原有计算出的参数无影响。

未完善的功能点：

1. APP报警
2. 监测详情分享